横州市人民医院单光子发射计算机断层扫描仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单光子发射计算机断层扫描仪 | 套 | 1 | 一 、基本结构 1 探头 ▲1.1探头规格：两个探头（矩形，可变角）或探头数量≥10； ★1.2探头数量≤9，探头有效视野(UFOV)：≥530mm×380mm；或探头数量≥10，探头有效视野(UFOV)：≥35mm×310mm； ▲1.3晶体类型：NaI晶体或CZT半导体； ▲1.4能量范围(keV)：最小能量≤40keV且最大能量≥500keV； 1.5光电倍增管PMT：≥59只/探头（晶体类型为CZT不需要提供光电倍增管）； ★1.6固有能量分辨率：≤5%； ▲1.7 探头数量≤9，单探头最大计数率：≥460 kcps；或探头数量≥10，单探头最大计数率：≥200 kcps； 1.8固有空间分辨率： 1.8.1 FWHM（CFOV）：≤3.9mm； 1.8.2 FWHM（UFOV）：≤3.9mm。 ★1.9系统灵敏度（低能高分辨准直器，仅限LEHR或LEHRS准直器或全环探测器,NEMA标准）≥ 200cpm/μCi； 1.10系统灵敏度(高能准直器或全环探测器,10cm处)：≥130cpm/μCi； 1.11固有均匀度： 1.11.1 CFOV（积分）：≤4.0%； 1.11.2 UFOV（微分）：≤2.5%； 1.11.3 CFOV（微分）：≤4.0%； 1.11.4 UFOV（积分）：≤3.6%。 1.12具备SPECT探头连续采集； 1.13提供心脏采集角度或全环采集； ★1.14探头最快转速≤10秒/圈或全环采集。 2 准直器 2.1提供低能高分辨型： 2.1.1适用核素：99m Tc或一体式准直器，不需要拆卸； 2.1.2系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)：≤7.5 mm 或一体式准直器，不需要拆卸。 2.2提供高能通用型或一体式准直器，不需要拆卸： 2.2.1适用核素：131I或一体式准直器，不需要拆卸； 2.2.2系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)：≤14 mm 或一体式准直器，不需要拆卸。 ★2.3提供中能准直器或一体式准直器，不需要拆卸； 2.4提供准直器更换车（晶体类型为CZT不需要提供准直器更换车）。 3 机架 3.1机架孔径：≥70cm； 3.2机架高度：≤237cm； 3.3 SPECT/CT机架厚度（深度方向）≤245cm； 3.4 SPECT/CT机架宽度≤275cm； 3.5 SPECT/CT 系统机架重量：≤4060kg； 3.6双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度；或探头数量≥10，全环360°采集； 3.7 SPECT机架旋转角度范围：≥360度； 3.8具有病人安全保护装置； 3.9具有全自动人体轮廓跟踪。 4 检查床 4.1提供头托； 4.2提供R波触发器。 5 CT 5.1探测器： 5.1.1探测器类型：固体稀土陶瓷探测器； ★5.1.2探测器宽度：≥20mm； ▲5.1.3物理探测器排数：≥16排； ▲5.1.4轴扫一圈采集最大层数：≥16层； 5.1.5每排物理探测器个数：≥850个。 5.2球管： 5.2.1阳极热容量（不含等效热容量）：≥5.0MHU； 5.2.2最大电压 ：≥140kV； 5.2.3最大电流（不含等效电流）：≥500mA。 ▲5.3高压发生器功率（不含等效功率）：≥32KW； 5.4螺旋连续扫描时间：≥120s； 5.5最小扫描层厚：≤0.625mm； 5.6 CT 重建视野：≥68cm。 6 采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。 7 独立影像工作站配置：原厂独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。 8 SPECT/CT处理软件包 8.1提供肾脏灌注和功能分析软件包； 8.2提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理； 8.3提供全身骨骼（或局部）分析软件包； 8.4提供肺通气和灌注分析软件包； 8.5提供甲状腺摄取分数计算工具； 8.6提供甲状旁腺成像分析工具； 8.7提供胃排空指数分析工具； 8.8提供食道运动分析工具； 8.9提供胆囊排泄分数计算工具； 8.10提供脑血流节段分析软件包； 8.11提供容积断层软件包； 8.12提供SPECT中图像对比分析； 8.13提供AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储； 8.14提供直接二维多平面重建工具； 8.15提供直接三维重建工具； 8.16提供CT 三维容积重建功能； 8.17提供智能造影剂跟踪触发扫描功能； 8.18提供CT内窥镜功能； 8.19提供CT骨骼内固定支架透视技术； 8.20提供CT骨科畸形矫正评估； 8.21提供CT急症创伤快速诊断工具； 8.22提供CT肝脏三期诊断模式； 8.23提供CT彩色透视解剖图谱； 8.24提供CT肺功能评估工具； 8.25提供CT肝体积测量工具； 8.26提供CT腹腔内脂肪测量工具； 8.27提供SPECT/CT三维图像显示功能。 9 其他功能 9.1提供原厂高清骨显像技术； 9.2提供原厂心脏成像技术； 9.3提供心脏成像系统重建算法； 9.4提供精准衰减校正质控系统； 9.5提供原厂最高级迭代图像重建技术； 9.6提供逐个像素图像融合处理技术； 9.7提供高清全身骨算法。 ▲10.可实现全身平面显像、静态/动态显像的数据采集（平面显像）。 ▲二 其他配置及服务要求 1 专门核医学报告系统（带有软件的影像报告系统，可以进行SPECT与CT的图像融合）≥1套； 2 书写报告工作站≥2套； |