横州市人民医院全自动生化分析仪项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	全自动生化分析仪
	套
	2
	1.采用模块化设计，检测模块可无缝连接，具有拓展功能，可以与免疫模块连接，并可组成生化免疫流水线；
2.光学检测通量不低于2000测试/小时；
3.分析方法：包括终点法、两点法、速率法；
4.急诊进样为轨道式：急诊样本通过独立的急诊进行区（ 口）和独立的急诊进样轨道进行检测，急诊样本随到随加，无样本堵塞问题，实现及时急诊测试；
5.ISE通量不低于900测试/小时（可配置），急诊项目首结果报告时间不超过10分钟；
6.试剂位不少于70个且具备冷藏功能；
7.最小加样量不大于2.0μL；
8.标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等；
9.单模块可同时开展项目≥70 个；试剂仓均为冷藏；
10.波长覆盖340—800nm且固定波长不少于12个；；
11.采用永久性硬质比色杯或高品质一次性反应杯；
12.孵育方式：采用恒温水浴孵育系统，温度控制在 37℃±1℃。
13.检测光源采用LED 光源。
14.采用样本针超声波清洗和反应体系超声波混匀技术，避免交叉污染。
15.可实现检测项目自动校准， 自动保养。
16.试剂系统：可提供原厂试剂、校准品和质控品，系统完整，保证检测结果的溯源性。
17.具备溶血、黄疸、脂血（HIL）血清指数自动检测及异常结果关联提醒功能；
[bookmark: _GoBack]18.提供操作系统及原厂的数据管理系统；可提供样本结果自动审核，高级质控，数据备份等功能。能够根据实际需求接入院内的信息系统；













