横州市人民医院心脏三维电生理导航消融系统项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	心脏三维电生理导航消融系统
	套
	1
	一、技术需求
1.采用磁场和电场双定位，定位精度高，抗干扰能力强，多导管可视化，无扭曲变形；
2.磁场和电场混合定位；磁场定位精度≤1 mm；
3.磁定位定位板磁线圈个数≥8个，定位板磁线圈参考电极数量≥2个；
4.支持多个导管可视化的同时也支持头端和弯型的可视化，可以明确位置及方向；
5.具有距离测量工具，能够精确测量距离及面积，单位为mm；
6.具有带导管接触压力显示功能，能准确测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和箭头矢量方向，可显示导管和心脏接触的力度，单位为1g；
7.具有沿心脏边缘快速创建心脏解剖图功能，实现快速建立解剖图；
▲8.具有可视化鞘显示，提示导管到位及导管操作；
9.具有量化消融模块，支持量化术中损伤深度和消融进程；
▲10.具备电位洋流图，支持同时动态显示速度矢量、传导方向以及在整个心腔中的方向和相对传导速度；
11.支持连续标测≥4个具有不同图设置和不同采集过滤的图，并通过不同的采集过滤器回顾性地重新计算采集的数据；
[bookmark: _GoBack]12.配备激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图软件、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、室速自动起搏标测模块、距离/面积测量工具、呼吸门控模块、超声建模等软件模块；
13.具有智能标测功能，可自动选取符合条件的标测点并自行校准；
14.具有对多个同时发生的ECG信号进行自动分析并能够创建高密度的动态影像；
15.具备两种模式，自动和手动模式控制泵的流速，并具有高流量低流量流速；具有自动灌注控制模式可以通过控制灌注流速来进行最大化的功率输出，并确保导管尖端的温度在目标范围内；具备阻抗尖峰切断及温度切断保护功能；
16.具备≥2种预设消融模式，支持≥90w消融模式；
17.具备远程控制功能，支持远程控制屏操纵射频仪；
18.消融过程中实时数据以曲线形式或直线直观显示，任何时候每个参数都可直接在消融界面上更改；
▲19.具有兼容导管中≥10个电极的脉冲电能的传输；
20.具有触摸屏的消融系统，可通过触摸屏选择电极，并单独或连续应用脉冲；
21.最大灌输压力≥140psi；
22.具备兼容直径可变的脉冲消融导管≤9F，最大展开直径≤35mm；
23.三维系统可兼容射频消融仪及脉冲消融仪；
24.提供脉冲消融踏板；
▲25.具备心腔内超声影像与三维导航整合功能，能在三维标测系统中通过超声图像进行心脏模型的构建；
26.灌注泵具备双滤器筛除系统内气泡，如果灌注泵在气泡传感器位置检测到管路中存在气泡，屏幕上会出现气泡图标，最小检出气泡为2μl；
27.脉冲消融输出电压≤1800V；
二、配置清单：
1.系统主机：1套
2.图形工作站 ：1套
3.消融系统： 1套
4.脚闸：1个
5.远程显示触摸屏：1套
6.电生理导航系统：1套
7.鞘管支持模块：1套
8.三维动态标测图模块：1套
9.心内超声影像模块：1套
10.智能消融模块 (AI)：1套
11.超声建模模块：1套
12.脉冲消融模块：1套













