横州市人民医院全自动化学发光仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动化学发光仪 | 套 | 2 | - 一、技术需求 - 仪器应为高通量全自动化学发光免疫分析设备，单机检测速度不低于300测试/小时； - 试剂位不少于36个，且具备2~8℃连续冷藏功能； - 检测菜单应全面覆盖甲状腺功能、肿瘤标志物、心肌标志物、传染病、激素、骨代谢等主要免疫检测项目； - 具备独立的急诊优先通道（STAT），确保急诊样本优先处理，急诊项目检测时间≤10分钟； - 支持模块化级联拓展，可根据检测量灵活配置； - 设备具备智能化的自动维护和故障预警系统； - 7.整机为同一品牌，仪器采用模块化设计，检测模块可无缝连接，可进行模块化拓展，并可以连接自动化流水线； - 8.免疫方法学：采用电化学发光或直接化学发光； - 9.样本处理：采用轨道进样模式，单模块同时在机样本管数量≥300 个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。 - 10.样本类型：样本类型至少包括血清/血浆、尿液、脑脊液(CSF)等； - 11.可以支持不停机状态连续装载试剂盒及辅助耗材，试剂包装≥100 测试，无需预处理及手动颠倒混匀，即开即用，减少操作及等待时间； - 12.定标要求：两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥2 月； - 13.样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测； - 14.重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检； - 15.数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能； - 16.室间质评：在2025年国家卫健委临检中心室间质评评价能力验证报告中，满足独立分组要求，具体实验室数要求如下：内分泌≥200家，肿瘤标志物B≥100家； - 17.质保期：整机全保至少五年。 - 二、配置清单 - 1.洗板机 1台 - 2.低速离心机 1台 - 3.恒温微量震荡仪 1台 - 4.细胞离心涂片机 1台 - 5.隔水式电热恒温培养箱1台 - 6.生化培养箱1 台 - 7.烤片机（玻片处理仪）1台 |