横州市人民医院全自动化学发光仪项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	全自动化学发光仪
	套
	2
	一、技术需求
1. 仪器应为高通量全自动化学发光免疫分析设备，单机检测速度不低于300测试/小时；
2. 试剂位不少于36个，且具备2~8℃连续冷藏功能；
3. 检测菜单应全面覆盖甲状腺功能、肿瘤标志物、心肌标志物、传染病、激素、骨代谢等主要免疫检测项目；
4. 具备独立的急诊优先通道（STAT），确保急诊样本优先处理，急诊项目检测时间≤10分钟；
5. 支持模块化级联拓展，可根据检测量灵活配置；
6. 设备具备智能化的自动维护和故障预警系统；
7.整机为同一品牌，仪器采用模块化设计，检测模块可无缝连接，可进行模块化拓展，并可以连接自动化流水线；
8.免疫方法学：采用电化学发光或直接化学发光；
9.样本处理：采用轨道进样模式，单模块同时在机样本管数量≥300 个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。
10.样本类型：样本类型至少包括血清/血浆、尿液、脑脊液(CSF)等；
11.可以支持不停机状态连续装载试剂盒及辅助耗材，试剂包装≥100 测试，无需预处理及手动颠倒混匀，即开即用，减少操作及等待时间；
12.定标要求：两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥2 月；
13.样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测；
14.重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检；
15.数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能；
16.室间质评：在2025年国家卫健委临检中心室间质评评价能力验证报告中，满足独立分组要求，具体实验室数要求如下：内分泌≥200家，肿瘤标志物B≥100家；
17.质保期：整机全保至少五年。
二、配置清单
1.洗板机	1台
2.低速离心机	1台
3.恒温微量震荡仪	1台
4.细胞离心涂片机	1台
5.隔水式电热恒温培养箱1台
6.生化培养箱1 台
7.烤片机（玻片处理仪）1台
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