横州市人民医院医用臭氧水治疗仪项目需求
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	1.具有防漏电保护装置，水电分离设计；
2.供水源：使用国标自来水，且无需前置净化器；
3.输出臭氧水浓度具备最低有效浓度和最高安全浓度：1.0mg/L-7.5mg/L；
4.具备≥2个相同功能的臭氧水治疗液输出通道，多人同时治疗功能；
5.臭氧水治疗液输出流量：
[bookmark: _GoBack]5.1 臭氧水治疗液为双通道输出，臭氧水治疗液双通道输出总量达到 ≥10000ml/min；
▲5.2 在连续供给水源的情况下，设备可持续工作并输出臭氧水≥10个小时；
6.内置臭氧发生器：医用氧气源经过臭氧发生器生成臭氧气体，臭氧气体产量≥3.0g/h，臭氧气体浓度≥25mg/L；
▲7.内置医用氧气源生成装置：内置供氧系统且生成的氧气浓度达到医用标准；
8.仪器进水温度在安全范围内：15-43℃，同时具备仪器进水温度超限报警功能，仪器超限自动停止功能；
9.臭氧发生器超温超限报警功能，实时温度显示功能，高于 65℃过高温度报警，超限自动停止功能；
10.内置臭氧尾气回收处理结构的医用臭氧水生产装置（外排）浓度符合国家标准，排放臭氧浓度≤0.15mg/m3；
11.内置缓存水箱≥10L，满足连续治疗液供应；
12.具有水箱强排出水功能；
13.噪音：≤60dB（A）。













