横州市人民医院皮肤图像处理工作站项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	皮肤图像处理工作站
	套
	1
	1.用途：适用于对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告；
2.皮肤镜图像采集方法：支持非偏振光法、偏振光法和浸润法三种采集方式，采用一体式集成镜头，无需更换镜头即可实现三种方法切换，满足不同皮损类型检查需求；
3.镜头放大原理：采用光学定焦原理；
4.镜头倍率：光学倍率 20X， 20-200X 无极变倍，镜头数量≥2个；
5.倍率误差：20X 倍率下，倍率误差≤±2.0%；
6.偏振度：偏振度≥90%，偏振角度 0-90 度可调节，可标识并记录偏振角度，满足观察需求；
7.皮肤镜感光元件尺寸：≥1/2" Color CMOS；
▲8.图像视觉分辨率：20X 时≥45 线对/mm；
9.图像畸变率：≤±1%；
▲10.光源照度：在像采集处时Ev ≥10000lux满足临床在不同部位检查应用中的光源要求；
11.光源调节：支持光源亮度可调，档位数≥8 档，满足临床不同部位应用中的光源要求；
▲12.防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离且数量≥60个，透光率≥90%；
13.图像采集方式：支持实时采集，采集方式≥3 种，包含脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集；
14.患者档案字段：包含姓名、年龄、籍贯、职业、ID 号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、费用、关键词等核心字段，可根据临床需求补充自定义字段，符合病历管理相关规定；
15.权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私；
16.图像处理方法：≥7 种，包含对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注，可根据临床需求增加其他图像处理功能；
17.皮损图像辅助判断方法：≥7种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法、毛发AGA分析方法、甲下黑色素瘤ABCDE诊断法、伍德灯荧光诊断法；
24.AI 智能诊断：AI功能自动识别图片，分析结果提示、病因提示、临床表现提示、镜下表现病例参考、易混淆病例鉴别对比等功能。可自动生成报告；
[bookmark: _GoBack]25.毛干个体标定：支持自定义个体患者毛发直径标定；
▲26.操作模式可选性：支持≥2种操作功能界面，可根据临床操作需求，自主切换为病例新建、采集、报告同一页面操作或单页面步进式操作；
27.皮肤镜资质文件：有注册证，且注册证包含“皮肤镜”关键字。













