横州市人民医院射频皮肤治疗仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 射频皮肤治疗仪 | 台 | 1 | - 1.适用范围：通过射频能量对皮肤组织产生的热效应，用于面部皮肤萎缩性痤疮瘢痕的治疗； - 2.具备NMPA第三类医疗器械注册证； - 3.输出功率：2-50W可调，步进2W，误差±20%； - 4.输出频率：1MHz；误差±10%； - 5.输出模式：连续模式； - ▲6.脉宽间隔可调：自动/非自动，0.5/0.8/1.0/1.5/2.0可选； - 7.脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms，误差±10%； - 8.治疗模式：单极、双极、单双极综合三种模式可选； - 9.治疗深度：0.5-2.5mm可调；步进为0.1mm； - 10.可选配3种治疗电极：面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极，并具备独立医疗器械注册证； - 11.具备负压功能，负压吸力可手动调节； - ▲12.可搭配负压、非负压两种类型的电极； - 13.具有能量累计自动计数功能； - 14.具备外接电极负极板； - 15.电极安装后应能自动识别电极型号； - 16.治疗过程中具备监控组织阻抗、皮肤表面温度功能，当皮肤温度达到临界时，停止传输射频能量； - 17.主机支架具有状态指示灯功能，设备射频输出时应有声、光提示，且能区别是报警提示声响； - 18.具有IPX8防水脚踏开关； - 19.具备无序扫描技术：每两根针一组无序分组发射能量，能量分布均匀，只需极短的加热时间即可获得显著的临床效果，治疗更舒适； - 20.具备分层治疗技术：每发治疗，可根据临床个性化治疗需求，设置1-5个深度层次进行射频能量发射，每个层次均可单独调节脉宽与能量； - 21.具备智慧电机技术：更快的出针速度，配备阻力智能反馈，自动调整推力、自动补偿进针深度，保证治疗深度和设定深度的一致性，精准度高，疗效更好； - 22.具备智能负压技术：针对眼周、颈部等松软皮肤，能够精准安全治疗。负压值可个性化设置，智能检测，达到预设负压值自动出针； - 23.具备高能超脉冲技术：将射频能量分解为0.2ms的脉冲串进行输出，控制单次治疗脉冲总时长在30ms的痛觉阈值内，提升治疗舒适度。 |