横州市人民医院硬性内镜摄像系统项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬性内镜摄像系统 | 套 | 1 | - 摄像系统： - 4K内窥镜图像处理器使用寿命≥10年； - 图像处理器兼容同品牌4K白光内窥镜摄像头和软性电子内窥镜； - 支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清视频输出分辨率1920×1080P； - 4K一体化内窥镜图像处理器电击防护等级：防除颤CF型；5.支持图像调节功能，如R/B增益控制、亮度、曝光亮度、色彩饱和度、对比度、锐度、降噪等调节功能； - 6.图像支持BT.2020、BT.709色域； - 7.至少支持≥11种场景模式，包含：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式、自定义1、自定义2以及自定义模式； - 8.支持≥4种色彩模式，可根据医生色彩风格实时切换调整；9.支持≥16倍电子放大，档位≥9级可调； - 10.图像处理器内置录像和拍照功能，接入存储设备后可显示录像时长和剩余可录制时长； - 11.录像分辨率：4K（3840x2160）/全高清（1920x1080）可选、编码模式：H.265/H.264可选、色彩空间：BT.2020/BT.709可选，满足不同播放设备的播放需求； - 12.具备光源联动功能，术中自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷； - 13.支持≥3种图像算法增强模式，如：去网格、去雾、细节增强等，提高术者对腔体内组织血管等细节辨识度，更好的辅助临床诊断； - 14.去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理； - 15.支持自动画幅调整功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面； - 16.支持用户配置数据存储功能，可通过移动存储设备一键导入导出医生场景设置参数； - 17.灯泡使用寿命≥60000小时； - 18.冷光源色温区间在5500K±1000K； - 19.光源光通量≥1250 lm，显色指数≥90； - 20.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光；21.具有光源寿命提示功能； - 22.摄像头具备f=18mm定焦一体式光学接口，更加适用于小镜种相关术式； - 23.静态图像宽容度≥450； - 24.最小照度≤1Lux，感光灵敏度更高； - 25.摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤160g，精巧轻便，减少医师握持压力； - 26.摄像头防水等级IPX8，支持低温等离子灭菌。 - 27.导光束： - 27.1长度：3.0m； - 27.2外护套颜色：灰色； - 27.3支持高温高压和低温等离子灭菌。 - 28显示器： - 28.1支持原生4K分辨率3840×2160和1080P视频输入； - 28.2亮度：≥500cd/m²； - 28.3.对比度：≥1000:1； - 28.4显示色彩：≥10.7亿色； - 29.医用台：结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，所有脚轮均为静音制动脚轮。具有后盖门及线缆管理设计，便于收纳。 |