横州市人民医院硬性内镜摄像系统项目需求
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	硬性内镜摄像系统
	套
	1
	1、 摄像系统：
1. 4K内窥镜图像处理器使用寿命≥10年；
2. 图像处理器兼容同品牌4K白光内窥镜摄像头和软性电子内窥镜；
3. 支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清视频输出分辨率1920×1080P；
4. 4K一体化内窥镜图像处理器电击防护等级：防除颤CF型；5.支持图像调节功能，如R/B增益控制、亮度、曝光亮度、色彩饱和度、对比度、锐度、降噪等调节功能；
6.图像支持BT.2020、BT.709色域；
7.至少支持≥11种场景模式，包含：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式、自定义1、自定义2以及自定义模式；
8.支持≥4种色彩模式，可根据医生色彩风格实时切换调整；9.支持≥16倍电子放大，档位≥9级可调；
10.图像处理器内置录像和拍照功能，接入存储设备后可显示录像时长和剩余可录制时长；
11.录像分辨率：4K（3840x2160）/全高清（1920x1080）可选、编码模式：H.265/H.264可选、色彩空间：BT.2020/BT.709可选，满足不同播放设备的播放需求；
12.具备光源联动功能，术中自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷；
13.支持≥3种图像算法增强模式，如：去网格、去雾、细节增强等，提高术者对腔体内组织血管等细节辨识度，更好的辅助临床诊断；
14.去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理；
15.支持自动画幅调整功能，可根据内窥镜成像画面圆大小调整至有效合适画面；
16.支持用户配置数据存储功能，可通过移动存储设备一键导入导出医生场景设置参数；
17.灯泡使用寿命≥60000小时；
18.冷光源色温区间在5500K±1000K；
19.光源光通量≥1250 lm，显色指数≥90；
20.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光；21.具有光源寿命提示功能；
22.摄像头具备f=18mm定焦一体式光学接口，更加适用于小镜种相关术式；
23.静态图像宽容度≥450；
24.最小照度≤1Lux，感光灵敏度更高；
25.摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤160g，精巧轻便，减少医师握持压力；
26.摄像头防水等级IPX8，支持低温等离子灭菌。
27.导光束：
27.1长度：3.0m；
27.2外护套颜色：灰色；
27.3支持高温高压和低温等离子灭菌。
28显示器：
28.1支持原生4K分辨率3840×2160和1080P视频输入；
28.2亮度：≥500cd/m²；
28.3.对比度：≥1000:1；
[bookmark: _GoBack]28.4显示色彩：≥10.7亿色；
29.医用台：结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，所有脚轮均为静音制动脚轮。具有后盖门及线缆管理设计，便于收纳。













