横州市人民医院电子鼻咽喉镜系统项目需求
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	电子鼻咽喉镜系统
	套
	1
	一、技术需求
1. 图像输出:1920×1080 ，图像分辨率1920×1080；
2. ≥10.1英寸超大可触摸液晶屏设计，可根据操作者的使用习惯调节前面板角度，达到便捷操作的目的，具有良好的系统可用性和使用性；
3. 白平衡：具有白平衡功能；
4. 调光模式：具有自动和手动调光模式，≥100级可调；
5. 测光模式：具有均值测光、峰值测光、自动测光三种测光方式可选；每种测光方式下±9级可调；
6. 自动增益控制：具有自动增益控制功能；
7. 血液强化：具有血液强化功能；
8. 结构强化：具有结构强化模式，≥16档可调；
9. 轮廓强调：具有轮廓强调模式，≥16档可调；
10. 图像色彩调节：可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，±15级可调；
11. 数字放大：1.0倍，1.2倍，1.5倍，1.8倍，2.0倍，4.0倍，≥6档可调；
12. 冻结、存图及回放：预冻结实时图像，冻结选图，显示冻结和实时图像，冻结存图或释放存图，并可将图像存储到内置硬盘和外接U盘中，可回放已存储图像；
13. 预冻结功能：具有预冻结功能；
14. 特殊光染色：≥两种特殊光染色模式。特殊光模式，能观察表层血管或表面构造清晰可见的图像；
15. 对比度调节：具有对比度调节功能，≥五档可调；
16. 气泵压力/流量：40-90kPa，OFF/L/M/H，≥四档可调；
17. 信号输出接口：SDI、HDMI、DVI、VIDEO、Y/C、分量(RGB、SYNC)视频接口，脚踏开关接口，USB 接口，网络接口(LAN口)；
18. 信号输入接口：具有Y/C、VIDEO、SDI信号输入接口；
19. 存储患者数量：≥100000个；
20. 闪光功能：具有闪光功能；
21. 脚踏开关：支持脚踏开关，脚踏开关有自定义功能；22.USB：具有USB存储功能，支持图片、视频U盘存储；
23.USB接口：≥3个；
24.输出总光通量：≥500 lm；
25.设备使用期限：≥10年；
26.LED灯泡寿命：≥30000h；
27.分辨率：支持输出≥1920×1080分辨率图像；
28.DICOM：支持DICOM3.0标准协议；
29.照明模式：≥3种照明模式；
30.降噪：具有降噪功能；
31.暗区增强：具有暗区增强功能；
32.秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时；
33.按钮自定义功能：具有内窥镜功能按钮自定义功能；
34.可兼容胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜；
35.主机内置频闪光源及兼容软镜及硬镜。
36.≥27英寸专业彩色液晶监视器，支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节，.清晰度为1920×1080；
37.电子鼻咽喉镜（治疗型）：
37.1．工作长度≥380mm；
37.2．景深	2-100mm；
37.3．弯曲角度：上 ≥160° 下≥ 130°；
37.4头端硬部外径≥4.9mm；
37.5主软管外径≥4.9mm；
37.6．钳道内径≥Φ2.2mm；
37.7．视场角≥120°；
37.8.记忆功能具有内镜信息记忆功能；
37.9.特殊光功能：配合内镜系统具有特殊光谱成像功能。
二、配置要求:
1.光源处理器一体化主机1台；
2.≥27寸医用显示器1台；
3.高清电子鼻咽喉镜（治疗型）2根；
4.台车1套；
5.频闪光源（主机内置）1套；
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