横州市人民医院眼科广域成像系统（新生儿眼底筛查系统）项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	眼科广域成像系统（新生儿眼底筛查系统）
	套
	1
	1.设备用途:适用于婴幼儿全眼科（包括眼底、角膜和眼外）成像；
2.拍摄范围:眼底、角膜和眼外（含头面部等）；
3.检查方式：接触式 ；
▲4.接触目镜前端直径：≤8mm，解决ROP早产儿筛查最难的小睑裂问题，避免漏诊；
5.图像拍摄方式：单张拍摄（即静态拍摄）/ 连续动态视频摄像，单次摄像时间无限制；
6.高清CMOS摄影机/高分辨率真彩CMOS传感器；
7.影像分辨率≥1300万像素；
8.光强显示：光源强度以数值显示（0~30可调）；
9.对焦、光源亮度调整方式：手持端多功能按钮控制、脚踏开关控制、主机触摸屏控制和键盘控制等4种控制方式，方便医生操作；
10.数据采集控制方式：静态/动态图像采集均可采用手持端多功能按钮控制、脚踏开关控制、主机触摸屏控制和键盘控制等4种控制方式；
11.光源类型：LED固态照明（冷光源），符合国家《半导体照明节能产业规划》，光源寿命≥10000小时；
▲12.视场角≥160°，有效减少漏诊，减少拍摄方位；
▲13.最小瞳孔直径≤4mm，床旁检查连续性更好，减少反复操作侵扰；
14.导光材料：复合新材料，非传统光纤，避免了光纤长期使用老化断裂带来的周边光场曝光不足；
15.照明光场：照明光环连续完整，光源在距被测物3-5cm处不能出现黑色暗影，以保证眼底光场均匀；
16.视场角切换：支持90°/130°/160°视场角一键切换，术中无需更换镜头，以满足不同检查范围及细节放大的需要；	 
17.操作界面：触摸屏触控，无线键盘操控。中文操作界面，支持中英文双语言输入；
18.图像对比、后处理功能：任意两张图像并排对比（同一个患者左右眼对比、同一个患者不同检查时间照片调取对比、不同患者照片对比）。提供对比度、亮度、红绿蓝三色调节；提供单张照片整体、局部放大功能；提供注释，标记功能；
19.具备病人病历数据库管理系统，提供足月儿、早产儿眼底疾病诊断报告标准模块；
20荧光模块升级可无拆机升级造影模块；
21.软件智能辅助系统：原厂搭建研发，非第三方外接软件平台，以下功能断网条件下也可运行，保证数据安全及患者隐私；
▲21.1.辅助判断功能：提供辅助判断工具，系统自动定位视盘、黄斑等重要解剖学结构，区分照片质量高低，提供有无明显异常的判断，准确率不低于95%；
21.2.自动拍摄：拍摄眼底各个方位时，智能抓取最清晰的眼底图，进行自动拍摄及保存，并非定时拍摄，降低拍摄难度，提升检查效率；
▲21.3.一键全景阅片：一键抓取多幅眼底图，自动矫正畸变并智能拼接，呈现一张全眼底图像；
21.4.GPE图像质量增强：提高视网膜血管对比度，增强病灶细节及血管走向的呈现；
21.5.病灶自动测量功能:自动标记出血点位置与个数，并测量眼底出血面积；
22.数据传输方式：无线传输，检查影像可以在主机和手持设备的显示器上同时实时显示；
23.具有智能化组网技术，提供与无线网与有线内网的自动连接。
24.支持自建远程诊疗系统（非第三方软件平台提供，保证数据安全及患者隐私），本机提供图像上传，服务器转诊及带电子签名报告回传功能。非网线将图像数据导出并上传；
25.显示器：具有两个显示屏，分别为不小于14寸的带触摸功能彩色高清显示屏和不小于27寸的彩色高清显示屏，支持检查影像同时实时显示；
26.硬盘：≥1TB高速移动存储；
27.主机供电方式：交流电、内置电池供电；
28.电池工作时间：一次充电完成后，供主机持续工作2小时以上，满足在新生儿科内不同床位间移动和连续工作的需求；
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