横州市人民医院眼科广域成像系统（新生儿眼底筛查系统）项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 眼科广域成像系统（新生儿眼底筛查系统） | 套 | 1 | - 1.设备用途:适用于婴幼儿全眼科（包括眼底、角膜和眼外）成像； - 2.拍摄范围:眼底、角膜和眼外（含头面部等）； - 3.检查方式：接触式 ； - ▲4.接触目镜前端直径：≤8mm，解决ROP早产儿筛查最难的小睑裂问题，避免漏诊； - 5.图像拍摄方式：单张拍摄（即静态拍摄）/ 连续动态视频摄像，单次摄像时间无限制； - 6.高清CMOS摄影机/高分辨率真彩CMOS传感器； - 7.影像分辨率≥1300万像素； - 8.光强显示：光源强度以数值显示（0~30可调）； - 9.对焦、光源亮度调整方式：手持端多功能按钮控制、脚踏开关控制、主机触摸屏控制和键盘控制等4种控制方式，方便医生操作； - 10.数据采集控制方式：静态/动态图像采集均可采用手持端多功能按钮控制、脚踏开关控制、主机触摸屏控制和键盘控制等4种控制方式； - 11.光源类型：LED固态照明（冷光源），符合国家《半导体照明节能产业规划》，光源寿命≥10000小时； - ▲12.视场角≥160°，有效减少漏诊，减少拍摄方位； - ▲13.最小瞳孔直径≤4mm，床旁检查连续性更好，减少反复操作侵扰； - 14.导光材料：复合新材料，非传统光纤，避免了光纤长期使用老化断裂带来的周边光场曝光不足； - 15.照明光场：照明光环连续完整，光源在距被测物3-5cm处不能出现黑色暗影，以保证眼底光场均匀； - 16.视场角切换：支持90°/130°/160°视场角一键切换，术中无需更换镜头，以满足不同检查范围及细节放大的需要； - 17.操作界面：触摸屏触控，无线键盘操控。中文操作界面，支持中英文双语言输入； - 18.图像对比、后处理功能：任意两张图像并排对比（同一个患者左右眼对比、同一个患者不同检查时间照片调取对比、不同患者照片对比）。提供对比度、亮度、红绿蓝三色调节；提供单张照片整体、局部放大功能；提供注释，标记功能； - 19.具备病人病历数据库管理系统，提供足月儿、早产儿眼底疾病诊断报告标准模块； - 20荧光模块升级可无拆机升级造影模块； - 21.软件智能辅助系统：原厂搭建研发，非第三方外接软件平台，以下功能断网条件下也可运行，保证数据安全及患者隐私； - ▲21.1.辅助判断功能：提供辅助判断工具，系统自动定位视盘、黄斑等重要解剖学结构，区分照片质量高低，提供有无明显异常的判断，准确率不低于95%； - 21.2.自动拍摄：拍摄眼底各个方位时，智能抓取最清晰的眼底图，进行自动拍摄及保存，并非定时拍摄，降低拍摄难度，提升检查效率； - ▲21.3.一键全景阅片：一键抓取多幅眼底图，自动矫正畸变并智能拼接，呈现一张全眼底图像； - 21.4.GPE图像质量增强：提高视网膜血管对比度，增强病灶细节及血管走向的呈现； - 21.5.病灶自动测量功能:自动标记出血点位置与个数，并测量眼底出血面积； - 22.数据传输方式：无线传输，检查影像可以在主机和手持设备的显示器上同时实时显示； - 23.具有智能化组网技术，提供与无线网与有线内网的自动连接。 - 24.支持自建远程诊疗系统（非第三方软件平台提供，保证数据安全及患者隐私），本机提供图像上传，服务器转诊及带电子签名报告回传功能。非网线将图像数据导出并上传； - 25.显示器：具有两个显示屏，分别为不小于14寸的带触摸功能彩色高清显示屏和不小于27寸的彩色高清显示屏，支持检查影像同时实时显示； - 26.硬盘：≥1TB高速移动存储； - 27.主机供电方式：交流电、内置电池供电； - 28.电池工作时间：一次充电完成后，供主机持续工作2小时以上，满足在新生儿科内不同床位间移动和连续工作的需求； |

。