横州市人民医院眼电生理检查系统项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	眼电生理检查系统
	套
	1
	一、图形刺激器
1.最大亮度：80～200 cds/m2；
2.对比度：99％，97％，60％，30％，15％，3％
[bookmark: _GoBack]3.刺激点：1、7、19、37、61、103、241 点可选；
▲4.刺激模式：包括但不限于棋盘格和格栅图形翻转，图形给撤；满屏、1/2 屏和 1/4 屏刺激。
5.刺激图形显示：包括但不限于全屏、1/2屏和1/4屏；
6.具备儿童卡通图形固视图标；
二、闪光刺激器
1.闪光刺激器刺激面积可覆盖任意年龄及体重患者双眼；
2.闪光刺激器患者头部固定方式包括但不限于上额托及下颌托；
▲3.闪光刺激器为全视野反射面；
4.刺激光和背景光颜色包括不限于白色/红/蓝；
5.刺激光源：LED(发光二极管)；
6. 标准闪光强度(0 dB)：3.0 cds/m2；
7.闪光强度调节范围：
7.1白色 -45 dB～10 dB(步进±5 dB)；
7.2红色 -45 dB～5 dB(步进±5 dB)；
7.3蓝色 -45 dB～5 dB(步进±5 dB)；
8.背景光强度标准：白色 30cds/m2；红色 15cds/m2，蓝色 15cds/m2；
9.闪光持续时间（on/off 模式）：≤200ms；
10.闪光频率：1Hz-100Hz；
11.固视点：红色LED，位于视野中点；
12.固视监视：红外摄像头；
13.具备EOG光源：红色LED≥2个，位于视野两边；
三、放大器参数
1.通道数≥4通道；
2.输入阻抗：≥100 MΩ；
3.共模抑制比：≥110 dB；
4.噪声：≤4 μV；
5.采样时间：2-8000ms；
6.通频带（0.1Hz-500Hz）；
6.1 高通滤波：500Hz；
6.2 低通滤波：0.1，0.3，1，3 和 10 Hz 可选；
7.采样精度：4-10 μV ；
四、系统软件要求：
▲1.工作软件包括但不限于国际标准ISCEV六项ERG、图形 ERG、图形VEP、闪光VEP、 EOG软件；
▲2.在记录刺激图像过程中，系统自动识别伪迹信号并自动予以剔除，不需要用户确认，提高采集效率，用户能够对伪迹剔除范围以及最大剔除次数进行设置。可自动和手动标记潜时和峰值；
3.对于结果波形用户可进行平滑，滤波等后处理；
4.报告显示正常值功能：全视野ERG、PVEP、多焦ERG均具备，可在打印报告中列出正常值，并提示异常结果；
5.具备中国人正常值；
6.具备离线分析功能，从而减少检查时间，儿童患者更易耐受；
7.客观视力检测软件可自动得出视力数值；
▲8.具备科研工作软件：白内障ERG、 PhNR明视负波ERG、红光ERG、蓝光ERG、on-off ERG、给撤图形VEP、不少于两通道图形VEP和青光眼筛查图形ERG；
五、其它：可供选择的ERG角膜电极种类≥4种。













