横州市人民医院眼科前后节一体化手术系统项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 眼科前后节一体化手术系统 | 套 | 1 | - 一、主机 - 1.全部光学系统均为复消色差（含物镜、变倍和放大系统），确保高的光通量、高色彩还原度、以及光学系统的耐用性； - 2.电动调焦，范围 ≥70mm； - ▲3.主刀镜：具备同品牌全内置倒像镜，≥0-110°倾斜角可调； - 4.助手镜：具备同品牌全内置倒像镜，≥0-110°倾斜角可调； - 5.助手镜移动：助手镜位置可直接轻松左右移动，方便助手调整位置配合主刀手术； - 6.具有快速调焦功能，机头可一键升至指定高度，再次按下按键机头可恢复至原位； - 7.SCI立体同轴照明系统； - ▲8.RGB光源，支持个性化色温可调 3000K-6000K，根据医生手术习惯调整色温，提供更佳红光反射效果； - 9.具有内置景深智能增强系统，无需大脑融合，避免因大脑融合导致视疲劳与头晕，打开对应按钮，设备智能提供最优化的景深，始终保持提供最优景深； - ▲10.目镜屈光补偿：+5D到-8D； - 11.摄像头：内置三晶片高清摄像头； - 12.滤光片：具备蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）； - 二、数字化眼底导航平台 - 1.主机：波长≥800 nm，扫描速度每秒≥27000 A扫描，分辨率≥1920×1080； - 2.信息显示及存储：实时显示、录制高清图像和视频，并且图像和视频可包含（也可关闭）实时OCT图像； - 3.操控：显微镜脚踏可控制显微镜调节功能及OCT扫描开关，扫描位置定位，扫描范围，OCT图像对焦等精细操作； - 4.OCT扫描：扫描方向 360°可旋转（单位增量1°）；多重实时扫描模式：1线，5线，十字；多重捕获扫描模式：1线，5线，立方； - 5.自动对焦功能及追踪：术中OCT具有自动对焦功能，可快速找到OCT位置及合适对焦平面； - ▲6.具备OCT分辨率双倍增强功能，呈现更高像素的OCT图像； - 三、眼底观察系统 - ▲1.配备与显微镜同一品牌的眼底观察系统，实现内调焦操作，确保广角镜镜面至角膜表面的距离维持恒定不变； - 2.通过脚踏可控制还原物镜内部连续调焦来实现后节调焦，不改变广角镜与角膜平面的距离； - ▲3.眼底观察系统能同时加载两个不同视野的镜头，手术中根据需求旋转切换 ； - 4.广角镜镜托及支架部分角度0°-360°可调 ； - 5.非球面设计光学镜头，提供真实无变形的图像； - 四、支架: - 1.电磁锁控制平衡支架，一键式控制支架和镜头的移动； - ▲2.提供手术医生手柄控制和方便护士操作的支架臂长条形电磁锁开关 ； - 3.XY水平移动，平移范围：≥60mm x 60 mm； - 4.环保设计，显微镜升至待机位置可完成X-Y及调焦设置的自动复位和光源关闭，恢复至工作位，机器自动启动，提供更节能和更符合手术室工作流程的设计； - 5.显微镜手柄具备≥6个功能设置按键，操作功能可以根据用户的需求自由设定； - ▲6.显微镜机头倾斜可调，范围：+90/-20，适用青光眼等特殊眼位手术需求。 |