横州市人民医院主动脉内球囊反搏泵项目需求
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	（一）触发与时相智能调节系统
1.≥5 种独立触发模式：标准心电 ECG 触发、有创动脉压力触发、心室起搏 V/AV 触发、心房起搏 A 触发、内置固定频率触发，覆盖房颤、起搏心律、无自主心律（体外循环）；
2.R 波智能识别算法：动态自适应 R 波阈值，最低识别灵敏度≤40μV，房颤、室早等不规则心律逐跳实时校正充放气时序，杜绝反搏不同步；
3.一键全自动时序校准：开机一键启动智能时序优化，自动识别最佳充气点、放气点，无需护士反复手动微调；支持手动精细微调充气 / 放气时相，调节档位≥20 级；
4.反搏辅助比例：支持 1:1、1:2、1:4、1:8 四档切换，心率最高适配≥200 次 / 分，快速心率下稳定反搏无滞后；
5.光纤压力传感（中高配加分）：支持光纤导管与传统液囊导管双兼容，光纤信号机内自动校准，每2小时自动复校压力零点，压力测量精度≤±4mmHg；
（二）气动驱动与球囊容量调节系统
1.驱动结构：步进马达 + 钛合金密闭风箱驱动，整机噪音≤45dB，适合 ICU 安静环境；整机启动反搏时间≤45 秒；
2.充气容量精准调节：调节区间 0～50mL，调节精度≤0.5mL，屏幕实时显示当前设定容量与实际充气量，适配25/30/40/50mL全规格成人球囊；
3.自动氦气管理：
3.1实时氦气压力监测，自动侦测管路 / 球囊漏气，单周期内完成漏气报警；
3.2内置自动冷凝水收集瓶，不中断反搏状态下自动排水、换气除水，无需停机维护；
4.多重安全泄压保护：断电、严重漏气、心律消失、管路脱落时，球囊自动快速抽真空，防止主动脉栓塞；整机具备高压、低压双重安全阀；
（三）显示、记录与数据管理系统
1.显示屏配置：≥10.4 英寸彩色触控液晶屏，330° 旋转、可脱卸分离式设计，中 / 英文双语操作界面，强光病房可视防反光涂层；
2.实时多通道波形同步显示：同步展示 ECG 波形、有创动脉压波形、反搏增压波形，实时标注收缩压、舒张压、平均动脉压、舒张增压值、心率、充气容量、反搏比例；
3.趋势存储功能：连续存储≥300 秒血流动力学趋势曲线，可回放查看休克患者血压动态变化，便于疗效评估；
4.事件与报警日志：自动存储≥1000 条历史报警记录，包含报警类型、发生时间、处理建议，支持本地查看、导出打印；
5.内置热敏打印机：可打印单页实时波形、患者完整治疗报告、报警记录；支持外接院内监护系统同步输出压力信号，电气隔离防干扰；
6.患者档案管理：支持新建、调取、切换多份患者病历，治疗数据可 U 盘导出，免费对接院内 HIS、重症监护中央站系统，无需额外付费开发接口；
（四）分级安全报警体系
1.三级声光分级报警：红色高危（心跳骤停、严重漏气、电池耗尽）、黄色中级（氦气不足、时序偏移）、蓝色低危（冷凝水满、屏幕待机），报警灯 360° 可视，支持静音暂停；
2.全覆盖报警条目：心律异常、R 波丢失、动脉压力过低 / 过高、球囊漏气、氦气低压、电池低电量、驱动故障、管路脱落、冷凝水溢出、时序偏差、电机过载；
3.电刀抗干扰设计：术中高频电刀工作时，自动屏蔽干扰杂波，保持稳定触发，术中无需暂停反搏；
（五）供电、转运及整机硬件配置
1.供电适配：交流 110V～240V 宽电压适配；内置大容量锂电池，标准工况下持续反搏≥120 分钟，80% 电量充电时长≤4 小时；
2.一体化转运推车：配套静音医用移动推车，集成氦气瓶固定支架、ECG 线 / 压力缆收纳槽、输液杆插孔、耗材储物抽屉，四角防撞包边；
3.整机防护：主机外壳医用抗菌喷涂，所有操作面板、线缆接口防水 IPX4，可酒精、含氯消毒剂擦拭消毒，无清洁死角。
[bookmark: _GoBack]4.标配全套配件：ECG 导联线、有创压力传输缆、光纤传感缆、氦气转接头、专用收纳包、中英文纸质操作手册、故障应急指引卡。













