横州市人民医院冷冻消融系统(氩氦刀)项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	冷冻消融系统(氩氦刀)
	套
	1
	1.适应症：适用于冷冻消融治疗肝肿瘤、肺肿瘤、前列腺癌和肾肿瘤；
2.工作气源：氩气或氦气
3.触摸屏显示屏≥15英寸，可自由旋转，可触摸屏直接点击控制和薄膜键盘控制；
4.显示屏为液晶、可触摸；
5.具备≥8个冷冻通道，可独立单独控制；每个冷冻通道都具备试刀、固定、冷冻、复温、关闭等冷刀控制键；
▲6.具备≥4个测温通道；
7.系统自带限压，可安全承受气源压力冲击；
▲8.应急开关：可直接切断冷冻气体输送；
8.制冷系统
8.1.使用氩气冷冻。液体氩气的降温范围可以达到1.5℃/s，快速形成细胞内冰晶灭火细胞，氮气＜1℃/s；
8.2工作压力在小于或等于6000psi均可；
▲8.3.在 60 秒内，降温至-90℃以下，系统配备减压系统；
9.制热系统
9.1.使用氦气复温或电加热复温或其他升温方式。针对实性器官两次冻融循环即可灭活肿瘤细胞。对肺肿瘤三个循环可以达到治疗目的；
9.2.工作压力小于或等于 3500psi均可，无需更换气源；
9.3.在 60 秒内加热至 40℃以上，系统配备减压系统；
10.具备能量转换系统：能量释放转换，迅速达到降温；
11.配置减压阀；
12.具有温度等温线控制和预设程序控制，既要保证肿瘤灭活效果也不会造成过度冻伤；
13.消融针刀杆内置真空绝缘层，避免冻伤正常组织；
14.消融针整体成型，包括刀头、气管及接口不可拆卸；
[bookmark: _GoBack]15绝热：在工作状态时，冷刀刀头应绝热良好，刀头至少2/3处不应出现结霜、结露；













