横州市人民医院口腔数字印模仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口腔数字印模仪 | 台 | 1 | - 1.具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪； - 2.支持无线传输功能，使用Wi-Fi 6技术实现印模仪与电脑端的无线数据交换； - 3.具有口内摄影测量技术：通过设备加编码扫描杆独特的硬件设计，将扫描杆的编码图案作为精度控制点，进行全局摄影测量优化，从而得到扫描杆的精确位置。仅需从一个角度多位置扫描就能快速准确的获取扫描杆位置； - 4.编码扫描杆数量≥9个：即高精度无牙颌种植专用扫描杆，用于在三维模型中定位种植体的位置； - 5.扫描头前端尺寸：大型扫描头≤22.9x17.8mm，标准扫描头≤20.6x16mm，小型扫描头≤17.7x14.3mm； - 6.扫描窗大小：大型扫描头≥19mmx14mm，标准扫描头≥16mmx12 mm，小型扫描头≥12mmx9mm； - 7.扫描景深：≥22 mm； - 8.扫描精度(std.)：<0.01mm； - 9.扫描帧率：≥20帧/秒； - 机身重量：≤194 g±15g（含标准扫描头和电池）； - 10.扫描头配置： - 10.1大型头≥2个,标准头≥3个，小型头≥1个； - 10.2扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次； - 11.电池工作时长：支持连续扫描≥2小时，设备休眠12小时后自动关机； - 12.具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能； - 13.扫描仪工作状态提示灯：绿灯常亮：印模仪处于工作状态 - 绿色呼吸灯：印模仪处于待机状态；绿灯闪烁：主机和底座配对中；橙灯：设备异常（连接异常、设备故障、扫描头未插紧等）；指示灯熄灭：印模仪处于休眠或关机状态，印模仪未插入电池； - 14.一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间。 - 无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失； - 15.具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐； - 16.集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材； - 17.体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险； - 18.智能扫描功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）； - 19.精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果； - 20.无牙颌扫描模式：扫描大面积平坦黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果； - 21.动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点； - 22.多颌位关系：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作； - 23.印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况； - 24.扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。选择匹配的数据库，当扫描对应牙位时，扫描扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐； - 24.边缘整塑扫描：可在口内三维扫描过程中，动态扫描检测边缘整塑过程中返折区域的黏膜动度，实现合适基托边缘伸展范围的直接数字化获取； - 25.备牙深度动态监测系统TP-DDM：偏差模式支持用户选择两组数据进行对比。可通过色带图和偏差值观察牙体预备量，并在模型上选点，观察该点位的偏差数值。导航模式可对比术前数据与备牙数据；监控各定测点的连续变化，展示目标值表示与术前数据相差的预备量。可对比正式修复体作，预览备牙进度，查看每次预备后得到的预备体与正式修复体之间的差值； - 26.制备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作； - 27.正畸模拟功能： - 27.1虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； - 27.2支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等； - 27.3支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享； - 28.正畸模型分析(MetronTrack)：支持常见正畸模型分析：Moyers预测、拥挤度测量、Bolton比测量、覆合覆盖测量、磨牙关系测量和Spee曲线深度测量等； - 29.口腔检查3D报告功能： - 29.1检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等； - 29.2报告输出形式：软件端直接呈现；通过手机扫描二维码打开页面浏览；导出为图片或者PDF支持打印机打印纸质报告； - 29.3手机端查看报告可浏览真彩三维数据； - 29.4口腔检查报告支持定制logo和背景图片； - 29.5支持导入全景片，直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出； - 29.6提供报告辅助模式：辅助展示基于图像分析的牙齿区域信息，操作者可审核和修改该信息，提高报告输出效率； - 30.3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件； - 31.数据连通托槽导板设计软件：可自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成； - 32.数据连通夜磨牙垫和保持器设计软件：软件会根据牙齿形态，智能修改就位道、边缘线并调整适当的参数，可快速生成所需的夜磨牙垫或保持器； - 33.功能模块无需内网，可离线使用。注：离线使用时，部分模块、功能因网络受限无法使用； - 34.支持云端预览真彩3D数据； - 35.配备备用电源：配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电6小时。 |