横州市人民医院口腔铒激光治疗仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口腔铒激光治疗仪 | 台 | 1 | - 1.激光波长：≤2940nm； - 2.激光用途：用于口腔软、硬组织及牙周疾病的治疗； - ▲3.激光介质：Er:YAG晶体； - 4.激光参数：单波长激光； - 5.最大输出功率：≤7W ； - 6.激光模式：脉冲模式； - 7.冷却方式：水冷却； - 8.脉冲能量：≥100mJ，≤700mJ，可调，步进10mJ； - 9.脉冲频率：10-50Hz，可调，步进1Hz； - ▲10.脉宽调节保护：激光变脉宽保护系统，兼具自动脉宽调节技术与安全保护功能； - ▲11.激光传输方式：非光纤、非关节臂传输，采用手柄内置激光直接能量传输技术； - ▲12.激光发生器：直接内置于手柄内，非置于设备主机内部； - ▲13.激光操作手柄：激光操作手柄需包含转向关节，转向关节具备120°旋转调节范围，手柄主体可绕自身轴线实现0°-360°全周向连续旋转，支持高温消毒； - ▲14.工作尖寿命：可高温高压灭菌次数≥450次； - ▲15.激光手柄寿命：可高温高压灭菌次数≥450次； - 16.工作尖设计：吸附锁式设计，即插即用； - 17.工作尖型号：≥15种型号，Φ0.6-1.3MM可选； - 18.报警系统：配备智能故障报警系统，可对水位不足、水压过低、水温过高等情况进行提示； - 19.紧急激光终止器：设有紧急激光终止器； - 20.遥控联锁：设有联动开关端口； - 21.操作系统语言：具备中文界面； - 22.操作方式：8英寸彩色触控液晶屏，可90度旋转； - 23.系统自检：自动进行故障自检； - 24.参数设置：能量毫焦、频率赫兹、喷水量均支持界面操作与调节； - 25.喷水量调节范围：≥7挡可调； - 26.激光供气：具备接气接口，可兼容外接牙椅气源； - 27.整机重量：≤45Kg，可灵活移动于牙椅和诊室之间； |