横州市人民医院电动式骨手术器械项目需求
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	电动式骨手术器械
	台
	1
	一技术参数
（一）主机
1.适用于颌面口腔外科、神经外科、手足踝关节创伤外科、脊柱外科、耳鼻喉科科等各类手术，可实现连接开颅钻、开颅铣、平摆锯、往复锯、立摆锯、多功能驱动器、高速磨钻手柄、椎间孔镜超长磨钻手柄、反弯角手柄等多种手柄；
2.主机屏幕≥6.0寸广角高清液晶触摸屏，可直接带手套在触摸屏上操作。主机屏幕可显示双手柄工作界面、转速数值、正反转方向、注水量速度、注水启动、脚踏开关工作状态及设置选项等；
3.主机最高转速≥100000转/分；马达直接输出转速≥80000转/分，可精确调速，可高速瞬停；
4.主机双路输出，可同时连接两个手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄，保证手术不间断；
5.主机自动识别马达，可自动提供最佳转速给不同的马达和手柄，不用专门设置；
6.主机各项参数均可单独调节设置，包括背景灯光调整、音量调整及语言调整等；
7.自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整，最大注水量≥75ml；
8.主机轻巧便携可手提；整机全部产品快速拆装，并且无需任何工具及附件辅助；
9.主机具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因；多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用；主机可以实现智能操作系统升级；
（二）脚踏开关
1.无级调速，便携设计；
2.防水等级IPX8，防水，防滑，防侧翻；
3.可以自选编程，可自定义开关启动、马达工作切换、转速切换、旋转方向切换、注水开关及冲洗等操作，适应医生操作习惯；
（三）超细马达
1.高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，最高转速≥80000转/分；
2.正反转功能自由切换；低噪音； 
3.马达可接多种类手柄，术中可直接更换不同的手柄，快速拆装，无需工具，无需拆卸更换马达，避免术中感染。
4.防水全封闭设计，可进入喷淋式自动清洗机进行清洗，可冲洗，可高温高压消毒灭菌；
（四）标准弯手柄（超短型）
1.最大转速≥80000转/分；
2.操作直径≤5.5mm；操作长度≤10mm；
3.可浸泡，进清洗机清洗；
4.可高温高压灭菌；
5.超轻，执笔式，防滑结构设计；
6.磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意选择，适合精细手术操作；
（五）往复锯
1.最大摆动频率≥20000次/分，摆幅≤2.5mm； 
2.防水全封闭设计，可进入喷淋式自动清洗机进行清洗，可冲洗；
3.多种锯片和锉刀可供选择；
4.手柄可高温高压灭菌；
5.快速拆装，无需工具； 
（六）矢状锯
1.最大摆动频率≥20000次/分，摆幅≤8°；
2.防水全封闭设计，可进入喷淋式自动清洗机进行清洗，可冲洗； 
3.多种锯片和锉刀可供选择；
4.手柄可高温高压灭菌；
5.快速拆装，无需工具。 
二、配置需求
1.主机1件；
2.脚控开关1件；	
3.超细马达1件（磨钻组合）；
4标准弯手柄（超短型）1件；	
5.3.0mm粗金刚砂磨头1支；	
6.5.0mm粗金刚砂磨头1支；	
7.2.0mm中等西瓜磨头1支	；
8.4.0mm中等西瓜磨头1支；	
9.往复锯（含锯马达、手柄）1件（骨锯组合）；
10.矢状锯手柄1件	；
11.往复锯锯片1支	；
12.矢状摆锯锯片1支；	
13.骨锯注油配适器1件；
14.清洁润滑剂1瓶	；
15.注油工具套装1套；	
[bookmark: _GoBack]16.消毒灭菌盒1个	；













